ПРИЛОЖЕНИЯ

Примечания к таблицам Приложений 1-1а:

- В отношении бактерий, выделенных из ликвора, обычно не выдают ответ по чувствительности, определяемой диско-диффузионным методом, к следующим антибиотикам: применяемым только перорально, цефалоспоринам 1-2-го поколений (за исключением парентеральной формы цефуроксима), клиндамицину, макролидам, тетрациклинам, фторхинолонам. Данные антибиотики не являются средствами выбора при нейроинфекциях, вызванных возбудителями, указанными в последующих таблицах, и могут быть неэффективными при лечении таких инфекций.

- Антимикробные средства выделены в группы (A, B, C, U) с учетом их клинической эффективности, распространенности устойчивых штаммов бактерий, необходимости минимизировать формирование резистентости возбудителей, стоимости препаратов и рекомендаций FDA (США) по выбору альтернативных средств. Некоторые тесты полезны в целях эпиднадзора за инфекциями.

- В ячейках таблицы расположены группы сходных по действию, интерпретации результата и клинической эффективности антимикробных средств. Средства, связанные словом «или», обладают почти полной перекрестной чувствительностью или устойчивостью, поэтому результаты по одному средству позволяют предсказать и чувствительность/устойчивость к другому. Например, штамм энтеробактерий (не обладающих (-лактамазами расширенного спектра, БЛРС), показавший чувствительность к цефотаксиму, можно считать чувствительным и к цефтриаксону, что и может быть указано в ответе. Если средства в ячейке не связаны словом «или», подобное предсказание невозможно.

1) Уровень чувствительности к цефалотину соответствует уровням чувствительности к цефапирину, цефрадину, цефалексину, цефаклору и цефадроксилу. Чувствительность культуры к цефазолину, цефподоксиму, цефпрозилу, цефуроксиму и лоракарбефу (только у штаммов из мочи) может быть выше, поэтому в случае устойчивости штамма к цефалотину указанные антибиотики тоже используют для тестирования.

2) Тетрациклинчувствительные штаммы можно считать чувствительными к миноциклину и доксициклину. Некоторые культуры, устойчивые или умеренно-устойчивые к тетрациклину, проявляют чувствительность к миноциклину и/или доксициклину.

3) Рифампицин не рекомендуется использовать в лечении без сочетания с другими антимикробными средствами.

4) Кроме возбудителей из мочевых путей

5) Выборочный ответ по антибиотикам группы В показан в случае устойчивости культуры к антибиотикам группы А, для клинически важных культур (например, чувствительность энтеробактерий из ликвора к цефалоспоринам III-го поколения или «мочевых» штаммов к ко-тримоксазолу), а также в случаях аллергии к препаратам группы А или их непереносимости, при полимикробных и/или распространенных инфекциях, для целей эпиднадзора.

6) В группу С включены альтернативные и дополнительные средства, которые могут потребоваться в случае распространения эпидемических или местных устойчивых штаммов, а также для нестандартного лечения (например, хлорамфеникол при внекишечных формах сальмонеллеза) или с целью эпиднадзора.

7) Для обычного тестирования сальмонелл и шигелл применяют только ампициллин, хинолоновый препарат и ко-тримоксазол, а в случае внекишечных проявлений сальмонеллезной инфекции – добавляют цефалоспорины III и хлорамфеникол.

8) Цефотаксим и цефтриаксон применяют вместо препаратов группы А (цефазолина и цефалотина) для тестирования штаммов из ликвора.

9) Несмотря на результаты тестирования in vitro, штаммы клебсиелл, P. mirabilis и E. coli, продуцирующие БЛРС, могут проявляють клиническую устойчивость при лечении пенициллинами, цефалоспоринами или азтреонамом. Методика выявления БЛРС описана ниже. Все БЛРС+ штаммы рассматриваются, как устойчивые к пенициллинами, цефалоспоринами и азтреонаму.

10) Чувствительные к бензилпенициллину стафилококки проявляют чувствительность к другим пенициллинам, цефалоспоринам и карбапенемам. Устойчивые к бензилпенициллину, но чувствительные к оксациллину – чувствительны к (-лактамазо-стабильным пенициллинам, ингибиторзащищенным препаратам, а также цефемам и карбапенемам. Оксациллинустойчивые стафилококки резистентны ко всем (-лактамам (в т. ч. ингибитор-защищенным). Таким образом, чувствительность к широкому кругу (-лактамов можно предсказать после тестирования штамма только с бензилпенициллином и оксациллином (или цефокситином – суррогатом оксациллина). В обычной практике не рекомендуется применять для тестирования другие пенициллины, их комбинации с ингибиторами бета-лактамаз, цефемы или карбопенемы.

11) Для предсказания опосредованной геном mecA оксациллинрезистентности у штаммов S. aureus и S. lugdunensis достаточно поставить тесты с цефокситиновым диском или определение МПК цефокситина. Для определения указанной формы резистентности у коагулазоотрицательных стафилококков (кроме S. lugdunensis) предпочтительно использование диска с цефокситином. Результат по чувствительности/устойчивости к оксациллину выдается на основе тестов с цефокситином – суррогатом оксациллина.

12) Для выдачи ответа по результатам исследования метициллинчувствительных штаммов S. aureus.

13) ВНИМАНИЕ: Несмотря на результаты тестирования in vitro, клиническая эффективность цефалоспоринов, аминогликозадов, клиндамицина и ко-тримоксазола при энтерококковых инфекциях может быть низкой, поэтому ответ о чувствительности к этим средствам не выдается.

14) Чувствительность к пенициллину позволяет считать культуру чувствительной к ампициллину, амоксициллину, ампициллину/сульбактаму, амоксициллину/клавуланату, пиперациллину и пиперациллину/тазобактаму, что характерно для энтерококков, не продуцирующих  (-лактамазы. Вместе с тем ампициллинчувствитенльные энтерококки нельзя считать чувствительными к пенициллину (следует поставить тест с пенициллином). При эндокардите и других серьезных энтерококковых инфекциях, если не выявлены высокие уровни устойчивости к стрептомицину и гентамицину, рекомендуется сочетанное применение антибиотиков (бензилпенициллин или ампициллин или ванкомицин + аминогликозид).

15) В случае ванкомицинрезистентных Enterococcus faecium.

16) По уровню чувствительности к эритромицину можно судить о чувствительности/устойчивости к азитромицину, кларитромицину и диритромицину.

17) Выборочный ответ по антибиотикам группы В показан в случае устойчивости культуры к антибиотикам группы А, для клинически важных культур (например, чувствительность Haemophilus influenzae из ликвора к цефалоспоринам III-го поколения), а также в случаях аллергии к препаратам группы А или их непереносимости, при полимикробных и/или распространенных инфекциях, для целей эпиднадзора.

18) В группу С включены альтернативные и дополнительные средства, которые могут потребоваться в случае распространения эпидемических или местных устойчивых штаммов, а также для нестандартного лечения или с целью эпиднадзора.

19) Тетрациклинчувствительные штаммы можно считать чувствительными к миноциклину и доксициклину.

20) Для штаммов H. influenzae, выделенных из ликвора обычно выдают ответ только по чувствительности к ампициллину, цефалоспоринам III-го поколения, хлорамфениколу и меропенему.

21) Хотя такие пероральные антибиотики как амоксициллин/клавуланат, азитромицин, цефаклор, цефдинир, цефиксим, цефподоксим, цефпрозил, цефуроксим аксетил, кларитромицин, лоракарбеф и телитромицин используют для эмпирической терапии респираторных инфекций, вызванных H. influenzae, их тестирование in vitro иногда проводят (с эпидемиологическими целями или в ходе лечения).

22) Об активности амоксициллина можно судить по уровню чувствительности к ампициллину; устойчивость H. influenzae к этим препаратам, как правило, связана с выработкой (-лактамаз типа ТЕМ и может быть выявлена в быстром тесте на этот фермент.

23) В случае бактериемии и/или менингита, вызванных H. influenzae (независимо от наличия (-лактамаз).

24) Наряду с (-лактамазным тестом пенициллин применяется в целях эпиднадзора для выявления одной из форм пенициллинрезистентности гонококков.

25) Чувствительные к левофлоксацину пневмококки, как правило, чувствительны также к гемифлоксацину и моксифлоксацину. Однако, чувствительность к гемифлоксацину и моксифлоксацину не позволяет считать их чувствительными к левофлоксацину.

26) Культуры пневмококка из ликвора тестируют обычно методом серийных разведений с бензилпенициллином и цефотаксимом или цефтриаксоном, или меропенемом, а также ванкомицином (методом серийных разведений или диско-диффузионным методом); пневмококки из других материалов подвергают скринингу с оксациллиновым диском (в случае появления зоны менее 19 мм методом серийных разведений проверяют их чувствительность к бензилпенициллину, цефотаксиму, цефтриаксону или меропинему).

27) Для усиления бактерицидного действия при лечении инфекций, вызванных штаммами, умеренно-устойчивыми к пенициллину или ампициллину, может потребоваться комбинирование с аминогликозидом.

28) Ввиду отсутствия устойчивых к ванкомицину штаммов, в обычной клинической практике нет необходимости проверять чувствительность S. pneumoniae или S. agalactiae к пенициллину и другим рекомендованным для эмпирического лечения (-лактамам. Критерии для интерпретации результата используются в целях Разработки фармакотерапии, эпиднадзора и слежения за распространением антибиотикорезистентности; в случае обнаружения устойчивых или умеренно-устойчивых штаммов их пересылают в референс-лаборатории для подтверждения.

29) Ответ выдается в случае тестирования S. pyogenes.

30) Для профилактики интранатальной инфекции, обусловленной стрептококками группы В, применяют пенициллин или ампициллин. Для женщин с аллергией на пенициллин в случае низкого риска анафилаксии рекомендован цефазолин, высокого – клиндамицин или эритромицин. Стрептококки группы В чувствительны к ампициллину, пенициллину и цефазолину, но могут проявлять устойчивость к клиндамицину и/или эритромицину. В этой связи стрептококки группы В, выделенные от беременных женщин с выраженной аллергией на пенициллин (высокий риск анафилаксии), следует тестировать с клиндамицином и эритромицином.

31) В данной таблице группа бета-гемолитических стрептококков объединяет пиогенные стрептококки, образующие крупные колонии и обладающие антигенами групп A (S. pyogenes), C, G и B (S. agalactiae). Бета-гемолитические стрептококки, формирующие мелкие колонии, с антигенами групп A, C, F или G (S. anginosus, известные ранее как “S. milleri”) отнесены к группе «зеленящих», поэтому для интерпретации результата рекомендуется использовать соответствующие критерии.

Приложение 2A

##### Диаметры зон задержки роста (мм) контрольных штаммов неприхотливых микроорганизмов при тестировании диско-диффузионным методом на агаре Мюллера–Хинтона

#### без крови или других добавок (CLSI, 2009; одобрено FDA)

| АНТИБИОТИК | Содержание в диске (мкг) | Escherichia coli ATCC 259221 | Staphylococcus aureus ATCC 25923 | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | Escherichia coli ATCC 352182 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Азитромицин | 15 | ( | 21–26 | ( | ( |
| Азлоциллин | 75 | ( | ( | 24–30 | ( |
| Азтреонам | 30 | 28–36 | ( | 23–29 | ( |
| Амикацин | 30 | 19–26 | 20–26 | 18–26 | ( |
| Амоксициллин/клавуланат | 20/10 | 18–24 | 28–36 | ( | 17–22 |
| Ампициллин | 10 | 16–22 | 27–35 | ( | 6 |
| Ампициллин/сульбактам | 10/10 | 19–24 | 29–37 | ( | 13–19 |
| Бензилпеницилиин | 10 ЕД | ( | 26–37 | ( | ( |
| Ванкомицин | 30 | ( | 17–21 | ( | ( |
| Гареноксацин | 5 | 28–35 | 30–36 | 19–25 | ( |
| Гатифлоксацин | 5 | 30–37 | 27–33 | 20–28 | ( |
| Гемифлоксацин | 5 | 29–36 | 27–33 | 19–25 | ( |
| Гентамицин6 | 10 | 19–26 | 19–27 | 16–21 | ( |
| Грепафлоксацин | 5 | 28–36 | 26–31 | 20–27 | ( |
| Даптомицин4 | 30 | ( | 18–23 | ( | ( |
| Диритромицин | 15 | ( | 18–26 | ( | ( |
| Доксициклин | 30 | 18–24 | 23–29 | ( | ( |
| Дорипенем | 10 | 28–35 | 33–42 | 29–35 | ( |
| Еноксацин | 10 | 28–36 | 22–28 | 22–28 | ( |
| Иклаприм | 5 | 14–22 | 25–33 | ( | ( |
| Имипенем | 10 | 26–32 | ( | 20–28 | ( |
| Канамицин | 30 | 17–25 | 19–26 | ( | ( |
| Карбенициллин | 100 | 23–29 | ( | 18–24 | ( |
| Кларитромицин | 15 | ( | 26–32 | ( | ( |
| Клинафлоксацин | 5 | 31–40 | 28–37 | 27–35 | ( |
| Клиндамицин3 | 2 | ( | 24–30 | ( | ( |
| Колистин | 10 | 11–17 | ( | 11–17 | ( |
| Левофлоксацин | 5 | 29–37 | 25–30 | 19–26 | ( |
| Линезолид | 30 | ( | 25–32 | ( | ( |
| Ломефлоксацин | 10 | 27–33 | 23–29 | 22–28 | ( |
| Лоракарбеф | 30 | 23–29 | 23–31 | ( | ( |
| Мезлоциллин | 75 | 23–29 | ( | 19–25 | ( |
| Меропенем | 10 | 28–34 | 29–37 | 27–33 | ( |
| Метициллин | 5 | ( | 17–22 | ( | ( |
| Мециллинам | 10 | 24(30 | ( | ( | ( |
| Миноциклин | 30 | 19–25 | 25–30 | ( | ( |
| Моксалактам | 30 | 28–35 | 18–24 | 17–25 | ( |
| Моксифлоксацин | 5 | 28–35 | 28–35 | 17–25 | ( |
| Налидиксовая кислота | 30 | 22–28 | ( | ( | ( |
| Нафциллин | 1 | ( | 16–22 | ( | ( |
| Нетилмицин | 30 | 22–30 | 22–31 | 17–23 | ( |
| Нитрофурантоин | 300 | 20–25 | 18–22 | ( | ( |
| Норфлоксацин | 10 | 28–35 | 17–28 | 22–29 | ( |
| Оксациллин | 1 | ( | 18–24 | ( | ( |
| Офлоксацин | 5 | 29–33 | 24–28 | 17–21 | 12–18 |
| Пиперациллин | 100 | 24–30 | ( | 25–33 | ( |
| Пиперациллин/тазобактам | 100/10 | 24–30 | 27–36 | 25–33 | 24–30 |
| Полимиксин В | 300 ЕД | 13(19 | ( | 14(18 | ( |
| Рифампицин | 5 | 8–10 | 26–34 | ( | ( |

(окончание приложения 2A)

| Спарфлоксацин | 5 | 30–38 | 27–33 | 21–29 | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стрептомицин6 | 10 | 12–20 | 14–22 | ( | ( |
| Сульфизоксазол7 | 250 или 300 | 15–23 | 24–34 | ( | ( |
| Тейкопланин | 30 | ( | 15–21 | ( | ( |
| Телаванцин | 30 | ( | 16–20 | ( | ( |
| Телитромицин | 15 | ( | 24–30 | ( | ( |
| Тетрациклин | 30 | 18–25 | 24–30 | ( | ( |
| Тигециклин | 15 | 20–27 | 20(25 | 9–13 | – |
| Тикарциллин | 75 | 24–30 | ( | 21–27 | 6 |
| Тикарциллин/клавуланат | 75/10 | 24–30 | 29–37 | 20–28 | 21–25 |
| Тобрамицин | 10 | 18–26 | 19–29 | 19–25 | ( |
| Триметоприм7 | 5 | 21–28 | 19–26 | ( | ( |
| Триметоприм/Сульфа-метоксазол7 | 1,25/ 23,75 | 23–29 | 24–32 | ( | ( |
| Тровафлоксацин | 10 | 29–36 | 29–35 | 21–27 | ( |
| Троспектомицин | 30 | 10–16 | 15–20 | ( | ( |
| Фаропенем | 5 | 20–26 | 27(34 | – | – |
| Флероксацин | 5 | 28–34 | 21–27 | 12–20 | ( |
| Фосфомицин5 | 200 | 22–30 | 25–33 | ( | ( |
| Хинупристин / дальфопристин | 15 | ( | 21–28 | ( | ( |
| Хлорамфеникол | 30 | 21–27 | 19–26 | ( | ( |
| Цефазолин | 30 | 21–27 | 29–35 | ( | ( |
| Цефаклор | 30 | 23–27 | 27–31 | ( | ( |
| Цефалотин | 30 | 15–21 | 29–37 | ( | ( |
| Цефамандол | 30 | 26–32 | 26–34 | ( | ( |
| Цефдинир | 5 | 24–28 | 25–32 | ( | ( |
| Цефдиторен | 5 | 22–28 | 20–28 | ( | ( |
| Цефепим | 30 | 31–37 | 23–29 | 24–30 | ( |
| Цефетамет | 10 | 24–29 | ( | ( | ( |
| Цефиксим | 5 | 23–27 | ( | ( | ( |
| Цефметазол | 30 | 26–32 | 25–34 | ( | ( |
| Цефокситин | 30 | 23–29 | 23–29 | ( | ( |
| Цефоницид | 30 | 25–29 | 22–28 | ( | ( |
| Цефоперазон | 75 | 28–34 | 24–33 | 23–29 | ( |
| Цефотаксим | 30 | 29–35 | 25–31 | 18–22 | ( |
| Цефотетан | 30 | 28–34 | 17–23 | ( | ( |
| Цефподоксим | 10 | 23–28 | 19–25 | ( | ( |
| Цефпрозил | 30 | 21–27 | 27–33 | ( | ( |
| Цефтазидим | 30 | 25–32 | 16–20 | 22–29 | ( |
| Цефтаролин | 30 | 26–34 | 26–35 | – | ( |
| Цефтибутен | 30 | 27–35 | ( | ( | ( |
| Цефтизоксим | 30 | 30–36 | 27–35 | 12–17 | ( |
| Цефтобипрол | 30 | 30–36 | 26–34 | 24–30 | ( |
| Цефтриаксон | 30 | 29–35 | 22–28 | 17–23 | ( |
| Цефуроксим | 30 | 20–26 | 27–35 | ( | ( |
| Циноксацин | 100 | 26–32 | ( | ( | ( |
| Ципрофлоксацин | 5 | 30–40 | 22–30 | 25–33 | ( |
| Эритромицин3 | 15 | ( | 22–30 | ( | ( |
| Эртапенем | 10 | 29–36 | 24(31 | 13(21 | – |

Примечания:

1. АТСС – торговая марка Американской коллекции типовых культур.

2. При условии надлежащего хранения штамма.

3. В обычных условиях для контроля применяют штамм S. aureus ATCC 25923. В некоторых случаях (обучение, оценка компетентности, проверка тестов) при использовании дисков с эритромицином и клиндамицином в качестве дополнительного контроля рекомендуется применять штамм S. aureus ATCC BAA-977 (обладающий индуцибельной ermA-опосредованной устойчивостью) и штамм S. aureus ATCC BAA-976 (обладающий только msrA-опосредованным эффлюксом макролидов). Штамм BAA-977 должен проявлять индуцибельную устойчивость (положительный результат в тесте на образование D-зоны), а штамм BAA-976 должен давать отрицательный результат в указанном тесте.

4. На некоторых партиях агара Мюллера-Хинтона с уменьшенным содержанием кальция зоны задержки роста могут быть меньшими.

5. Диск содержит 50 мг глюкозо-6-фосфата.

6. Для контроля дисков с 300 мкг стрептомицина или 120 мкг гентамицина применяют контрольный штамм Enterococcus faecalis ATCC 29212: стрептомицин должен давать зону размером 14-20 мм, гентамицин – зону 16-23 мм.

7. На результаты тестов могут существенное влияние оказывать повышенные уровни тимина и тимидина в среде.

Приложение 2Б

##### Диаметры зон задержки роста (мм) контрольных штаммов прихотливых

##### микроорганизмов при тестировании диско-диффузионным методом

#### (CLSI, 2009; одобрено FDA)

| АНТИБИОТИК | Содержание в диске (мкг) | Haemophilus influenzae ATCC 492471 | Haemophilus influenzae ATCC 49766 | Neisseria gonorrhoeae ATCC 49226 | Streptococcus pneumoniae ATCC 496192 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Азитромицин | 15 | 13–21 | – | ( | 19(25 |
| Азтреонам | 30 | 30–38 | ( | – | ( |
| Амоксициллин/клавуланат3 | 20/10 | 15–23 | – | ( | – |
| Ампициллин | 10 | 13–21 | – | ( | 30(36 |
| Ампициллин/сульбактам | 10/10 | 14–22 | – | ( | – |
| Бензилпеницилиин | 10 ЕД | ( | – | 26(34 | 24(30 |
| Ванкомицин | 30 | ( | – | ( | 20(27 |
| Гареноксацин | 5 | 33–41 | – | – | 26(33 |
| Гатифлоксацин | 5 | 33–41 | – | 45–56 | 24(31 |
| Гемифлоксацин | 5 | 30–37 | – | – | 28(34 |
| Грепафлоксацин | 5 | 32–39 | – | 44–52 | 21(28 |
| Даптомицин5 | 30 | ( | – | ( | 19(26 |
| Диритромицин | 15 | ( | – | ( | 18(25 |
| Дорипенем | 10 | 21–31 | ( | ( | 30–38 |
| Еноксацин | 10 | – | – | 43–51 | ( |
| Иклаприм | 5 | 24–33 | ( | ( | 21–29 |
| Имипенем | 10 | 21–29 | ( | – | ( |
| Кларитромицин | 15 | 11(17 | – | ( | 25(31 |
| Клинафлоксацин | 5 | 34–43 | – | – | 27(34 |
| Клиндамицин | 2 | ( | – | ( | 19(25 |
| Левофлоксацин | 5 | 32–40 | – | – | 20(25 |
| Линезолид | 30 | ( | – | ( | 25(34 |
| Ломефлоксацин | 10 | 33–41 | – | 45–54 | ( |
| Лоракарбеф | 30 | – | 26–32 | ( | 22(28 |
| Меропенем | 10 | 20–28 | – | – | 28(35 |
| Моксифлоксацин | 5 | 31–39 | – | – | 25(31 |
| Нитрофурантоин | 300 | – | – | ( | 23(29 |
| Норфлоксацин | 10 | – | – | – | 15(21 |
| Оксациллин | 1 | ( | – | ( | ≤126 |
| Офлоксацин | 5 | 31–40 | – | 43–51 | 16(21 |
| Пиперациллин/тазобактам | 100/10 | 33–38 | – | – | – |
| Рифампицин | 5 | 22–30 | – | ( | 25(30 |
| Спарфлоксацин | 5 | 32–40 | – | 43–51 | 21(27 |
| Спектиномицин | 100 | – | – | 23–29 | – |
| Телаванцин | 30 | ( | ( | ( | 17–24 |
| Телитромицин | 15 | 17(23 | – | ( | 27(33 |
| Тетрациклин | 30 | 14–22 | – | 30(42 | 27(31 |
| Тигециклин | 15 | 23–31 | ( | 30–40 | 23–29 |
| Триметоприм / сульфаметоксазол | 1,25/ 23,75 | 24–32 | – | ( | 20(28 |
| Тровафлоксацин | 10 | 32–39 | – | 42–55 | 25(32 |
| Троспектомицин | 30 | 22–29 | – | 28(35 | ( |
| Фаропенем | 5 | 15–22 | – | – | 27(35 |
| Флероксацин | 5 | 30–38 | – | 43–51 | ( |
| Хинупристин / дальфопристин | 15 | 15(21 | – | ( | 19(24 |
| Хлорамфеникол | 30 | 31–40 | – | ( | 23(27 |

(окончание приложения 2Б)

| Цефаклор | 30 | – | 25–31 | ( | 24(32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цефалотин | 30 | – | – | ( | 26(32 |
| Цефдинир | 5 | – | 24–31 | 40(49 | 26(31 |
| Цефдиторен | 5 | 25–34 | – | ( | 27(35 |
| Цефепим | 30 | 25–31 | – | 37–46 | 28(35 |
| Цефетамет | 10 | 23–28 | ( | 35(43 | ( |
| Цефиксим | 5 | 25–33 | ( | 37(45 | 16(23 |
| Цефметазол | 30 | 16–21 | – | 31(36 | ( |
| Цефокситин | 30 | – | – | 33(41 | ( |
| Цефоницид | 30 | – | 30–38 | ( | ( |
| Цефотаксим | 30 | 31–39 | – | 38–48 | 31(39 |
| Цефотетан | 30 | – | – | 30(36 | ( |
| Цефподоксим | 10 | 25–31 | – | 35(43 | 28(34 |
| Цефпрозил | 30 | – | 20–27 | ( | 25(32 |
| Цефтазидим | 30 | 27–35 | – | 35–43 | ( |
| Цефтаролин | 30 | 29–39 | – | – | 31(41 |
| Цефтибутен | 30 | 29–36 | ( | ( | ( |
| Цефтизоксим | 30 | 29–39 | – | 42–51 | 28(34 |
| Цефтобипрол4 | 30 | 28–36 | 30–38 | – | 33–39 |
| Цефтриаксон | 30 | 31–39 | – | 39–51 | 30(35 |
| Цефуроксим | 30 | – | 28–36 | 33(41 | ( |
| Ципрофлоксацин | 5 | 34–42 | – | 48–58 | ( |
| Эритромицин | 15 | ( | – | ( | 25(30 |
| Эртапенем | 10 | 20–28 | 27(33 | – | 28–35 |

Примечания:

1. АТСС – торговая марка Американской коллекции типовых культур.

2. Несмотря на отстутствие достоверных критериев интерпретации тестов S. pneumoniae с некоторыми бета-лактамами, штамм АТСС 49619 рекомендуется для контроля тестирования всех стрептококков с дисками всех антибиотиков рекомендуется для контроля ерных критериев интерпретации тестов реде тимина зоны задержки роста могут быть меньшими..

3. Для контроля тестов с гемофильными палочками на среде HTM можно использовать штамм E. coli ATCC 35218, который после инкубирования на воздухе должен вокруг диска с амоксициллином/клавуланатом давать зону задержки размером 17–22 мм.

4. Для обычного контроля можно использовать любой из указанных штаммов H. influenzae.

5. На некоторых партиях агара Мюллера-Хинтона с уменьшенным содержанием кальция зоны задержки роста могут быть меньшими.

6. Для контроля сохранности дисков с оксациллином лучше всего использовать штамм S. aureus ATCC 25923, который должен давать зону задержкт роста размером 18–24 мм.